## 医疗器械唯一标识数据库数据集
数据项名称 Data Element | 数据项说明 Data Element Description | 数据项输入注释 Data Entry Notes | 是否必填项 Required or Not | 数据类型 Data Type | 数据长度 Data Length | 输入值列表 Entry List of Values | 是否对外公示 Publicly Released？
产品标识信息（Device Identifier (DI) Information）
医疗器械唯一标识编码体系名称 | 产品标识所使用的医疗器械唯一标识发码机构的编码体系名称 | 从下拉列表中选择，参考“输入值列表”项 | 是 | 字符型 | 100 | GS1；MA码(IDCODE)；AHM | 公开
最小销售单元产品标识 | 某种规格型号医疗器械的最小销售单元上的UDI-DI，是对医疗器械进行准确识别、查找、流向和使用情况精准定位的唯一性代码，这是包含完整UDI的医疗器械的最低包装级别，对于没有包装的医疗器械，主DI号和完整的UDI可能在其本体上。 | 输入最小销售单元的产品标识（主DI，不能与数据库中的各级包装DI、UoU UDI-DI、DM UDI-DI 相同)； 该字段将按照所选择的发码机构编码体系的编码规则进行校验； 数据类型和字段长度由发码机构决定，不同发码机构的编码长度不同，如GS1的是数字，DI为14位数字值；MA码（IDCODE）是字符加数字，DI最长达22位； 此外，由于并没有指定发码机构，考虑后续可能还存在其他发码机构进行发码，为此该字段长度定为50。 | 是 | 字符型 | 50 | 无 | 公开
最小销售单元中使用单元的数量 | 医疗器械最小销售单元中使用单元的数量。 | 输入使用单元的产品数量； 例子： 最小销售单元包含100支采血管/盒； 最小销售单元中使用单元的数量=100。 | 是 | 正整数型 | 7 | 无 | 公开
使用单元产品标识 | 当在UDI未标记在单个医疗器械上的情况下，分配给单个医疗器械产品的产品标识，其目的是将医疗器械产品的使用与患者进行关联。 | 输入使用单元产品标识（UoU UDI-DI，不能与数据库中的主DI、各级包装DI、DM UDI-DI 相同)；不适用于诊断试剂。 与最小销售单元产品标识应该是同一个产品标识编码体系； 该字段将按照所选择的发码机构编码体系的编码规则进行校验； 当最小销售单元中使用单元的数量大于1时，该字段必须填写； 数据类型和字段长度由发码机构决定，不同发码机构的编码长度不同，如GS1的是纯数字，DI为14位数字值；MA码（IDCODE）是字符加数字，DI最长达22位； 此外，由于并没有指定发码机构，考虑后续可能还存在其他发码机构进行发码，为此该字段长度定为50。 说明 i:单个包装DI是主DI--A，5个一盒DI--B（其包含的单个产品也附加了UDI，且DI—A）,那么A是最小销售单元DI，B是包装DI ii: 如单个包装DI是主DI--A，5个一盒DI--B（其包含的单个产品与A的产品相同，但未附加UDI），那么B也是主DI，且B的UOU DI不能与主DI—A相同。 | 当最小销售单元中使用单元的数量大于1时，必填 | 字符型 | 50 | 无 | 公开
产品标识发布日期 | 产品标识在医疗器械唯一标识数据库上对外发布的日期 | 按照日期控件提供的时间日期进行选择； 此日期是由注册人/备案人确定的产品标识及相关数据对外公示发布的日期；建议此时间可按照产品销售上市的时间或者将来的某一个时间来确定，以保证您有足够充分的时间来保证产品标识记录数据的准确性以及完整性。 | 是 | 日期 | 10 | 无 | 公开
产品标识载体 | 存储或者传输医疗器械唯一标识的数据媒介 | 从多选框中选择，参考“输入值列表”项，可复选； 按照标签或者包装上面所附的UDI载体类型进行选择。 | 是 | 整数型 | 2 | 1 一维码；2 二维码；3 RFID；4其他 | 不公开
是否与注册/备案产品标识一致 | 最小销售单元产品标识是否与产品注册/备案时所提交的产品标识相同 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项 注释：按照《医疗器械唯一标识系统规则》内容要求，2019年10月1日起，注册人/备案人应当在申请医疗器械注册、注册变更或者办理备案时，在注册/备案管理系统中提交其产品标识；2019年10月1日之前的注册/备案证产品选择此项时，默认选择是。 | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 不公开
注册/备案产品标识 | 医疗器械产品在进行注册/备案审批时所填报的医疗器械的最小销售单元上的UDI-DI | 输入注册/备案产品标识； 注释：当进行产品标识业务申报时，该产品标识的注册/备案证属于系统规则要求之前的，可不填写，但字段“是否与注册/备案产品标识一致” ，需选择一致：即“是”。 | 当最小销售单元产品标识与注册/备案产品标识不一致时，必填 | 字符型 | 50 | 无 | 不公开
是否有本体直接标识 | 是否有医疗器械本体直接标识（DM UDI) | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项； 本体直接标识必须是完整的UDI，不是序列号。适用于可重复使用产品，两次使用之前需要再处理。 | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
本体产品标识与最小销售单元产品标识是否一致 | 医疗器械本体产品标识与最小销售单元产品标识是否一致 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项。该字段中的最小销售单元产品标识仅适用于单个产品上有UDI DI（主DI） | 当存在本体直接标识时，必选 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
本体产品标识 | 医疗器械本体直接附加医疗器械唯一标识中的产品标识（DM UDI-DI) | 输入本体产品标识（DM UDI-DI，不能与数据库中的主DI、各级包装DI、UoU UDI-DI重复）； 与最小销售单元产品标识应该是同一个产品标识编码体系； 该字段将按照所选择的发码机构编码体系的编码规则进行校验； 数据类型和字段长度由发码机构决定，不同发码机构的编码长度不同，如GS1的是纯数字，DI为14位数字值；MA码（IDCODE）是字符加数字，DI最长达22位； 此外，由于并没有指定发码机构，考虑后续可能还存在其他发码机构进行发码，为此该字段长度定为50。 | 本体产品标识与最小销售单元产品标识不一致时，必选 | 字符型 | 50 | 无 | 公开
产品基本信息（Product Information）
产品名称/通用名称 | 医疗器械注册证或备案凭证上载明的产品名称/通用名称 | 输入产品名称/通用名称； 当产品标识对外公示发布以后。 | 是 | 字符型 | 200 | 无 | 公开
商品名称 | 由医疗器械注册人/备案人确定的医疗器械商品名称 | 输入商品名称； 当产品存在商品名称时，医疗器械注册人/备案人可填写录入，如无商品名称，可为空。 | 否 | 字符型 | 100 | 无 | 公开
是否为包类/组套类产品 | 医疗器械是否为包类/组套类产品 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项； 注释：包类/组套类产品包括手术包、体外诊断试剂套装、组套类等情况； | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
规格型号 | 医疗器械注册证或备案凭证上确定的规格型号，且应与最小销售单元产品标识一一对应 | 输入产品规格型号； 注释：当医疗器械是独立软件时,填写版本号。 | 是 | 字符型 | 500 | 无 | 公开
产品描述 | 产品与最小销售单元产品标识一一对应必需的描述信息 | 输入产品描述； 注释：包括产品注册证或备案凭证上附页相关描述以及其他必需的产品描述,应与最小销售单元产品标识一一对应; 当医疗器械为包类/组套类产品（经批准的）时，还应列明所有组件的产品名称和数量； 当医疗器械附带软件时，须列明软件版本号。 | 是 | 文本型 | 无 | 无 | 公开
产品货号或编号 | 医疗器械产品的货号或企业的产品目录编号 | 输入产品货号或编号； 产品货号或编号可以是任何字母和数字的组合字符串。 该项是企业用于内部产品管理。 | 否 | 字符型 | 50 | 无 | 公开
器械类别 | 医疗器械产品是器械或体外诊断试剂 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项； 区分标识当前所申报的产品归类，用于加载不同的器械目录分类。 | 是 | 整数型 | 2 | 器械；体外诊断试剂 | 公开
原分类编码 | 国家医疗器械监管部门发布的医疗器械类别编码 | 输入原器械目录代码； 注释：当器械产品注册/备案证上的分类编码为旧分类编码，则按照原注册/备案证上所提供的分类编码进行填写该项。 | 否 | 字符型 | 20 | 无 | 公开
分类编码 | 国家医疗器械监管部门发布的医疗器械类别编码 | 从下拉列表中选择，参考“输入值列表”项，多级级联选择； 该项为必填项； 1.当产品为医疗器械时，应选择现行有效的《医疗器械分类目录》（2017版）；当产品按照新的器械目录分类编码无法进行明确归类时，选择“00：无”，代表无法纳入第一级或第二级；但22大类必须选择； 2.当产品为体外诊断试剂时，应选择现行有效的《6840 体外诊断试剂分类子目录》（2013版）至二级；当出现二级需要选择多项，则选择主要的一项；当二级出现无法进行明确分类时，可选择一级大类中“23-其他（00：无）”；一级必须选择； | 是 | 字符型 | 20 | 《医疗器械分类目录》（2017版）分类编码； 《6840 体外诊断试剂分类子目录》（2013版）分类及序号 | 公开
医疗器械注册人/备案人名称 | 医疗器械注册证/备案凭证载明的注册人/备案人 | 输入医疗器械注册人/备案人名称； 注释：当医疗器械注册人/备案人为境外企业时，该项填写境外企业在注册/备案证载明的中文名称。 | 是 | 字符型 | 200 | 无 | 公开
医疗器械注册人/备案人英文名称 | 医疗器械注册证/备案凭证载明的注册人/备案人 | 输入医疗器械注册人/备案人英文名称； 注释：注册/备案证凭据上存在英文名称时，该项填写境外企业在注册/备案证载明的英文名称。 | 否 | 字符型 | 200 | 无 | 公开
注册证编号或者备案凭证编号 | 医疗器械注册证载明的注册证编号或备案凭证载明的备案凭证编号 | 从弹窗选择列表中选择； 注释：当同一个产品存在多张注册/备案证时，可选择多张证进行关联。 | 是 | 字符型 | 50 | 注册/备案证选择列表 | 公开
产品类别 | 医疗器械产品类别是耗材还是设备 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项。 注意：关于设备和耗材数据项的设置，更多来源于医疗机构对器械的管理需求，建议企业能够切实了解其需求。耗材可参考国家卫健委《关于印发医疗机构医用耗材管理办法（试行）的通知》（国卫医发〔2019〕43号），是指经药品监督管理部门批准的使用次数有限的消耗性医疗器械，包括一次性及可重复使用医用耗材 | 是 | 整数型 | 2 | 耗材；设备 | 公开
磁共振（MR）安全相关信息 | 产品说明书或标签中载明的与磁共振（MR）相关安全兼容状态 | 从下拉列表中选择，参考“输入值列表”项 | 否 | 字符型 | 2 | 0 安全； 1条件安全； 2 不安全； 3说明书或标签不包含MR安全性信息 | 公开
是否标记为一次性使用 | 医疗器械是否标记为一次性使用 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项； 一次性使用是指在医疗器械说明书或标签已注明“一次性使用”字样或者符号的情形； 一次性使用包含使用一次即丢弃和同一患者在一次治疗过程中多次使用的情形。 | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
最大重复使用次数 | 医疗器械的最大重复使用次数 | 输入最大重复次数； 当产品说明书或者标签上载明最大重复使用次数时，必选 | 否 | 整数型 | 5 | 无 | 公开
是否为无菌包装 | 医疗器械是否为出厂前已灭菌的产品 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项。 | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
使用前是否需要进行灭菌 | 医疗器械使用前是否需要进行灭菌 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项。 | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
灭菌方式 | 医疗器械的灭菌方式 | 输入灭菌方式。目前系统下拉菜单中显示部分企业已输入的灭菌方式，供填报用户参考，填报用户可对其进行修改；填报用户也可以另行填写。 | 使用前需要进行灭菌的情况下，必填 | 字符型 | 500 | 无 | 公开
其他信息的网址链接 | 提供医疗器械其他信息的网址链接 | 输入其他信息的网址链接地址。填报用户企业可以填写本产品相关网址信息，有利于于行业其他机构的相关信息查询 | 否 | 字符型 | 200 | 无 | 公开
医保耗材分类编码 | 国家医疗保障局医用耗材分类编码 | 输入27位医保耗材分类编码 注：若存在多个医保耗材分类编码，可维护多个，以英文“,”号分隔 | 否 | 字符型 | 200 | 无 | 公开
退市日期 | 医疗器械停止进入流通领域的时间 | 按照日期控件提供的时间日期进行选择。 | 否 | 日期 | 10 | 无 | 公开
生产标识信息（Production Identifier Information）
生产标识是否包含批号 | 医疗器械生产标识是否包含批号 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项。 | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
生产标识是否包含序列号 | 医疗器械生产标识是否包含序列号 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项。 | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
生产标识是否包含生产日期 | 医疗器械生产标识是否包含生产日期 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项。 | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
生产标识是否包含失效日期 | 医疗器械生产标识是否包含失效日期 | 从单选框中选择，参考“输入值列表”项。 | 是 | 布尔型 | 无 | 是； 否 | 公开
包装标识信息（Packing Identifier Information），可多组复选
产品包装级别 | 不同级别的医疗器械包装，其中包含固定数量的医疗器械，例如：件、箱、盒。不包含运输包装 | 输入产品包装级别； 当医疗器械为多级包装时，必选。 | 否 | 字符型 | 10 | 无 | 公开
包装产品标识 | 当前级别医疗器械产品包装上的产品标识 | 输入包装产品标识(包装 UDI-DI，不能与主DI、UoU UDI-DI、DM UDI-DI 相同)；此为最小销售单元产品（主DI）以上包装层级的包装产品标识，不应与主DI混淆。 当医疗器械为多级包装时，必选； 与最小销售单元产品标识应该是同一个产品标识编码体系； 该字段将按照所选择的发码机构编码体系的编码规则进行校验； 数据类型和字段长度由发码机构决定，不同发码机构的编码长度不同，如GS1的是纯数字，DI为14位数字值；MA码（IDCODE）是字符加数字，DI最长达22位； 此外，由于并没有指定发码机构，考虑后续可能还存在其他发码机构进行发码，为此该字段长度定为50。 | 否 | 字符型 | 50 | 无 | 公开
包装内含小一级产品标识数量 | 本级包装内包含小一级产品标识的包装数量 | 输入包装内含小一级产品标识的包装数量； 当医疗器械为多级包装时，必选。 | 否 | 整数型 | 7 | 无 | 公开
包装内含小一级包装产品标识 | 每级包装中包含小一级包装的产品标识 | 输入包装内含小一级包装产品标识； 当医疗器械为多级包装时，必选； 与最小销售单元产品标识应该是同一个产品标识编码体系； 该字段将按照所选择的发码机构编码体系的编码规则进行校验； 数据类型和字段长度由发码机构决定，不同发码机构的编码长度不同，如GS1的是纯数字，DI为14位数字值；MA码（IDCODE）是字符加数字，DI最长达22位； 此外，由于并没有指定发码机构，考虑后续可能还存在其他发码机构进行发码，为此该字段长度定为50。 | 否 | 字符型 | 50 | 无 | 公开
储存或操作信息（Storage or Handling Information），可多组复选
储存或操作条件 | 医疗器械的储存或操作条件（温度、湿度、大气压等） | 从下拉列表中选择，也可以手动输入。 储存或操作条件的类型作为一个测量范围的标准，具有低值和高值。每个产品标识记录可以添加多个储存或操作条件。 | 否 | 字符型 | 20 | 存储或操作条件下拉列表 | 公开
最低值 | 医疗器械储存或操作条件的最低值 | 输入最低值，至少必须输入一个值。 当储存或操作条件值是一个范围时，请在此处输入该范围值的下限值； 当储存或操作条件值正好只有一个值时，请在此处输入该值 | 否 | 浮点型 | 6 | 无 | 公开
最高值 | 医疗器械储存或操作条件的最高值 | 输入最高值，至少必须输入一个值。 当储存或操作条件值是一个范围时，请在此处输入该范围值的上限值； 当储存或操作条件值正好只有一个值时，请在此处输入该值 | 否 | 浮点型 | 6 | 无 | 公开
计量单位 | 医疗器械储存或操作条件最低值和最高值的计量单位 | 输入计量单位 | 否 | 字符型 | 20 | 无 | 公开
特殊储存或操作条件 | 医疗器械产品不可量化描述的储存或操作条件的说明 | 输入特殊储存或操作条件； 医疗器械产品不可量化描述的储存或操作条件的说明。 | 否 | 字符型 | 200 | 计量单位下拉列表 | 公开
临床使用尺寸信息（Clinically Relevant Size Information），可多组复选
临床使用尺寸类型 | 医疗器械临床使用的相关尺寸类型及具体描述 | 从下拉列表中选择，也可以手动输入。 每个尺寸类型可以添加多个大小值，每个产品标识记录可以添加多个尺寸类型。 参考示例： 如尺寸为8cm x 2cm需要输入两个值时，应当按照如下方式进行填写 尺寸1： 尺寸类型=长度，尺寸值=8，尺寸单位=厘米 尺寸2： 尺寸类型=宽度，尺寸值=2，尺寸单位=厘米 | 否 | 字符型 | 100 | 使用尺寸下拉列表 | 公开
尺寸值 | 医疗器械的尺寸值 | 输入尺寸值。 尺寸值可包含小数并精确到两位，不接受计算表达式（如10/4此类格式) 参考示例： 如尺寸为8cm x 2cm需要输入两个值时，应当按照如下方式进行填写 尺寸1： 尺寸类型=长度，尺寸值=8，尺寸单位=厘米 尺寸2： 尺寸类型=宽度，尺寸值=2，尺寸单位=厘米 | 否 | 浮点型 | 6 | 无 | 公开
尺寸单位 | 医疗器械的尺寸单位 | 从下拉列表中选择，也可以手动输入。 参考示例： 如尺寸为8cm x 2cm需要输入两个值时，应当按照如下方式进行填写 尺寸1： 尺寸类型=长度，尺寸值=8，尺寸单位=厘米 尺寸2： 尺寸类型=宽度，尺寸值=2，尺寸单位=厘米 | 否 | 字符型 | 6 | 尺寸单位下拉列表 | 公开
特殊尺寸说明 | 特殊的医疗器械的尺寸描述（包括尺寸的类型、值和单位） | 输入特殊特殊尺寸说明； 特殊的医疗器械的尺寸描述（包括尺寸的类型、值和单位）。 | 否 | 字符型 | 200 | 无 | 公开
公开的版本 | （public Versioning)
主键编码 | 数据库记录key，用于标记某条主DI及其相关信息的记录；同时为关联不同公开版本状态的记录，其key值也相同 | 系统自动产生 | 不适用 | 字符型 | 36 | 无 | 公开
公开的版本号 | 公开的版本编号，首次申报为1，后续变更的版本进行累加；如版本号为2，则表示进行了1次变更 | 系统自动产生 | 不适用 | 字符型 | 5 | 无 | 公开
公开的版本日期 | 该版本记录公开的时间 | 系统自动产生 | 不适用 | 日期 | 10 | 无 | 公开
公开的版本状态 | 目前对外公开记录的状态，如新增、变更等 | 系统自动产生 | 不适用 | 字符型 | 10 | 无 | 公开
Note on G3: baohaitao: 目前医疗器械唯一标识管理信息系统中所涉及的发码机构为上述三家，随着工作的推广，将有调整增加
Note on G8: baohaitao: 1=一维码 2=二维码 3=RFID 4=其他
Note on G9: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G11: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G12: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G17: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G21: baohaitao: 1=器械 2=体外诊断试剂
Note on G27: baohaitao: 1=耗材 2=器械
Note on G29: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G31: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G32: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G38: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G39: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G40: baohaitao: 1=是 0=否
Note on G41: baohaitao: 1=是 0=否

## 变更说明
版本 | 版本时间 | 版本内容
1.0 | 2019年12月20日 | 新建文档
2.0 | 2020年05月29日 | 对文档部分数据项的长度进行调整，调整内容： 1、第15行【产品名称/通用名称】由原来的100调整为200； 2、第18行【规格型号】由原来的50调整为500； 3、第43行【产品包装级别】由原来的4调整为10； 4、第48行【储存或操作条件】由原来的10调整为20； 5、第49行【最低值】由原来的4调整为6； 6、第50行【最高值】由原来的4调整为6； 7、第51行【 计量单位】由原来的4调整为20； 8、第55行【尺寸值】由原来的4调整为6； 9、第56行【尺寸单位】由原来的4调整为10；
2.0 | 2020年06月02日 | 1、完善第47-58行储存或操作条件和临床使用尺寸信息的描述，增加示例以供参考 2、完善第27行【产品类别】的含义解释增加参考文件，便于企业理解
3.0 | 2021年09月07日 | 1、修改第4行、第6行、第13行数据项输入注释中数据类型和字段长度，GS1类型编码长度修改为14位
3.1 | 2021年10月08日 | 1.对文档第35行的【医保编码】进行调整，调整数据项名称，完善含义解释，同时将原数据项长度50调整为200
3.2 | 2022年10月10日 | 对文档第23行的【分类编码】进行调整，开放全分类编码